OHMMETER  PO - 02

### NÁVOD NA POUŽÍVANIE

### OBSLUHU A ÚDRŽBU

Schválené

Dátum:  22.9.2008                                                               Podpis:

# I.

# ROZSAH A PODMIENKY POUŽÍVANIA

Digitálnym procesorom riadený ohmmeter PO - 02 je určený na meranie ohmického odporu roznetných sietí pri trhacích prácach s maximálnym odporom do 5000 ohmov bez prepínania rozsahov s presnosťou merania na jedno desatinné miesto. Svojim obvodovým a konštrukčným vybavením v kovovej skrinke je určený pre použitie na povrchu a v podzemí. Je určený pre použitie v i prostredí s nebezpečím výbuchu. Mimo jeho základnej funkcie je plne kompatibilný s roznetnicou VTR-2.

Na prednej strane prístroja je umiestnený pod priehľadným krytom 16 miestny digitálny ukazovateľ súčasnej elektronickej generácie plniaci podľa pripojenia niekoľko funkcií. V prvom rade po pripojení roznetného vedenia t.j. meraného odporu na jeho svorky, len k tomu určené, automatický po ustálení pomerov (cca 5 sekúnd) je možné odčítať veľkosť meraného odporu. Pripojením spojovacej šnúry k nabíjačke akumulátora sa na displeji ukáže stav kapacity akumulátora a jeho nabíjací proces. Pripojením tej istej spojovacej šnúry
na konektor roznetnice VTR-2 sa automatický zapne režim merania t.j. komunikácie a ohmmeter nám poskytne naprogramované informácie o VTR-2. Správna  funkcia prístroja a kontrola akumulátora sa uskutočňuje skratovaním meracích svoriek vhodným vodičom a následným odčítaním hodnôt na displeji.

Napájanie zabezpečuje nabíjateľný akumulátor 4,8 V

II.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Ohmmeter PO – 02 |  |
| --- | --- |
| Rozmery ohmmetra bez puzdra: | 85x85x30 mm |
| Hmotnosť ohmmetra bez puzdra: | 230 g |
| Rozsah ohmmetra: | 0,0 – 5 000 ohmu |
| Presnosť merania: | + - 1 % |
| Krytie: | IP 54 |
| Merací prúd: | max. 0,5 mA |
| Prúdový odber pri meraní: | max. 20 mA |
| Napájacie napätie: | 4,8 V |
| Prevádzkový rozsah teplôt: | - 0 až + 40 0C |
| Skladovanie: | - 10 až 50 0C / 80% max. rel. Vlhkosti |
| Akumulátorová batéria |  |
| Druh: | NIMH (4x 1,2 V) |
| Typ: | A A 6 |
| Kapacita: | 1500 mAh |
| Pohotovostný režim: | min. 3 mesiace |
| Adaptér – nabíjačka akumulátorovej batérie |  |
| Rozmery adaptéra: | 95 x 65 x 95 + 35 mm |
| Hmotnosť adaptéra: | 200 g |
| Výkon – vstup: | 230 V ≈; 50 Hz; 18 W |
| – výstup: | 12V=; 1A |
| Doba nabíjania: | cca 10 hodín |
| Spoj. Šnúra s atokonektorom | Zdroj o napätí 12 až 14 V = |

III .

POPIS  PRISLUŠENSTVA

Sieťový adaptér na nabíjanie akumulátorovej batérie:

Tvorí samostatnú súčasť ohmmetra PO – 02 a slúži na nabíjanie vstavanej akumulátorovej batérie. Do označenej zásuvky sa zasunie výstupný konektor adaptéra a adaptér sa zasunie do sieťovej zásuvky 230 V alebo sa zapojí na iný vhodný zdroj. Doba nabíjania je riadená mikroprocesorom v závislosti na vybití akumulátora. Na displeji ohmmetra je možné sledovať nabíjanie a kontrolovať stav nabitia podobným spôsobom ako u mobilných telefónov.
Po odpojení adaptéra alebo napájača je ohmmeter pripravený na použitie.

Prívodná šnúra s autokonektorom  slúži na alternatívnu možnosť nabíjania vstavanej akumulátorovej batérie ohmmetra, ak nie je k dispozícií pre nabíjačku elektrická sieť 230 V. Nabíjanie akumulátora je možné vykonať i zo zdroja jednosmerného napätia 12 až 15 V (samostatného alebo z automobilu).

Do označeného konektora ohmmetra sa zasunie výstupný konektor prívodnej šnúry a druhý koniec prívodnej šnúry – autokonektor sa pripojí k zásuvke automobilu alebo k inému samostatnému zdroju s napätím v uvedenom rozsahu.

IV.

FUNKČNÁ STAROSTLIVOSŤ

- Údržba

Ohmmeter PO - 02 nevyžaduje osobitnú údržbu. Výstupné svorky treba udržiavať v čistote a pravidelne ich zbavovať prachu a nečistôt. Stav akumulátorovej batérie treba, najmä pri zriedkavejšom používaní kontrolovať, batériu pravidelne dobíjať a udržiavať v nabitom a pohotovostnom stave.

- Servis, skúšky funkčnej spoľahlivosti a opravy:

Úplný záručný aj pozáručný servis, výmenu akumulátorovej batérie, prípadne opravy ohmmetra PO - 02, vykonáva výlučne výrobca  alebo skúšobňa poverená HBÚ s predošlým súhlasom výrobcu. Overenie funkčnej spoľahlivosti sa vykonáva min. 1 x za 2 roky.

IV.

PRACOVNÉ PROSTREDIE

Ohmmeter spoľahlivo pracuje v teplotnom rozmedzí 00 C až + 400 C. Je dostatočne odolný proti atmosférickej vlhkosti a prachu. V prípade dlhodobého používania v mokrom a prašnom prostredí (napr. v podzemí) je potrebné ohmmeter po 10 dňoch vysušiť počas 2 – 3 dni v teplej a suchej miestnosti a súčasne zbaviť prachu.

V.

VÝSTUPNÁ KONTROLA

Kontrola je zameraná na bezchybnú funkciu výrobku. Ďalej sa kontroluje celkový vzhľad, označenie ovládacích prvkov, výrobné číslo atď. Výrobok sa vloží do koženého manipulačného obalu, priloží sa návod na používanie, záručný list s potvrdením funkčnej spoľahlivosti.

VI.

BALENIE A OZNAČOVANIE

Ohmeter sa balí do vhodných expedičných obalov v ľubovoľnej polohe. Ako manipulačný obal slúži kožená brašňa s odklápacím vekom a s popruhom.

Každý ohmmeter je označený názvom výrobku, názvom výrobcu a výrobným číslom. Zhodné výrobné číslo musí byť aj vo vnútri ohmmetra. Výrobné číslo obsahuje sedemmiestne poradové číslo, kde posledné dvojčíslo je rokom výroby.

VII.

SPOTREBNÁ DOBA A SKLADOVANIE

Ohmmeter sa skladuje v ľubovoľnej polohe v rozmedzí teplôt -10 0C až +50 0C v miestnosti s relatívnou vlhkosťou maximálne 80%.

Pri dlhšom skladovaní vždy do 3 mesiacov sa musí skontrolovať stav akumulátorov, ktoré je potrebné dobiť, aby sa nenarušila ich kapacitná štruktúra alebo sa vybitím nezničili.

Predpokladaná doba životnosti ohmmetra pri správnom používaní a údržbe je cca 10 rokov. Životnosť akumulátorovej batérie je min. 100 nabíjacích cyklov  do 5 rokov.

IX.

ZÁRUKA

Výrobca garantuje, že predmetný výrobok spĺňa všetky podmienky uvedené technických podmienkach TP-011.9030.022.

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja na akumulátorovú batériu  a 24 mesiacov na ostatné časti ohmmetra.

X.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

PRI POUŽÍVANÍ OHMMETRA

Pri používaní sa musí dôsledne dodržiavať návod na používanie, obsluhu a údržbu, ako aj platné predpisy o výbušninách, najmä ustanovenia pre elektrický roznet a jeho ochranu pred nežiadúcimi účinkami cudzích zdrojov elektrickej energie (§ 57 až 66  vyhlášky SBÚ č. 71/1988 Zb. o výbušninách v znení neskorších predpisov).

Mechanicky ohmmeter neotvárajte aby ste neporušili izolačnú alebo elektronickú ochranu a tým ohmmeter neznehodnotili !

Ohmmeter svojím vyhotovením a technickými parametrami je radený medzi špičkové výrobky v tejto kategórii. Vyhovuje všetkým požiadavkám technických podmienok TP 011-9030.022, všeobecne záväzných predpisov, predpisov o výbušninách a technických noriem.

TEST-KOMUNIKÁCIA PO-02 a VTR-2 s prepojovacím káblom

Pri zapnutí kľúčika do polohy 1 na VTR-2:

- displej ohmmetra PO-02 ukáže v ľavej časti napätie akumulátora 
na VTR-2,

- znak K1 ukazuje zapnutie kľúčika do polohy 1,

- znak N□ zobrazuje tlačítko nabíjania,

- znak O□ zobrazuje tlačítko odpálenia,

Pri stlačení tlačítka nabíjanie kondenzátora sa na displeji v pravej časti zobrazí nabíjanie kondenzátora vo voltoch. Keď následne vykonáme odpal, tak sa nám na displeji zobrazí jeho priebeh.

Pri zapnutí kľúčika v polohe 0 – vypnutý stav VTR-2:

Cca po troch sekundách sa začnú na displeji PO-02 automatický ukazovať hodnoty v poradí:

- Výrobné číslo VTR-2

- Automatika nabíjania (zap./vyp.)

- ╪ počet začatých nabíjaní kondenzátora

- ╪ počet ukončených nabíjaní kondenzátora

- ╪ počet vykonaných odpalov

- Znak zástrčky – počet začatých nabíjaní akumulátora

- Znak zástrčky – počet ukončených nabíjaní akumulátora